## HANDLEIDING

# COMBITESTER (LOOP+RCD)

# KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS

WORKS, LTD.

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS

WORKS, LTD.

INHOUD

- Veilig testen								03

- Het deksel van de behuizing losmaken					06

  - Het deksel losmaken						06

  - Het deksel achteraan vastklikken					06

- Kenmerken 								07

  - Componenten							07

  - Meetsnoer							08

  - Optische adapter model 8212 (Optie)				08

  - Functies							08

  - Toegepaste normen						09

  - Kenmerken							09

- Specificaties								11

- Lusimpedantie- & Kortsluitstroomtest					14

  - Meetprincipes							14

  - Lusimpedantietest (LOOP) en Kortsluitstroomtest (PSC)		20

- Verliesstroomschakelaartest						22

  - Meetprincipes							22

  - Verliesstroomschakelaartest					24

- Uc test 								26

  - Meetprincipe							26

  - Uc test								26

- Auto-test								27

- Opslaan/oproepen van de gegevens					27

  - Opslaan van de gegevens					27

  - Oproepen van de opgeslagen gegevens				28

  - Wissen van de opgeslagen gegevens				29

  - Downloaden van opgeslagen gegevens naar de PC			30

- Vervangen van de batterijen						31

- Herstelling								32

- Draagtas en draagriem						32

1.VEILIG TESTEN

Elektriciteit is een gevaarlijke materie die lichamelijk letsel kan veroorzaken of soms fatale gevolgen kan hebben.  Wees daarom uiterst voorzichtig en raadpleeg een bekwaam vakman in geval van twijfel.  Deze handleiding bevat waarschuwingen en veiligheidstips die strikt nageleefd moeten worden om een veilige werking te verzekeren en om de optimale conditie van het toestel te waarborgen.  Lees daarom eerst de handleiding alvorens het toestel in gebruik te nemen.

BELANGRIJK

1. Het instrument mag enkel door een deskundig persoon bediend worden en dit overeenkomstig de richtlijnen.

KYORITSU wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade of lichamelijk letsel die het gevolg zijn van een verkeerde handeling of het niet-naleven van de richtlijnen en veiligheidstips.

2. Het is van essentieel belang dat u de veiligheidstips aandachtig leest en ze goed begrijipt.

Het symboolop het toestel betekent dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen om een veilige werking te verzekeren.  Lees dus zorgvuldig alle instructies die vergezeld zijn van dit symbool.

DANGER (GEVAAR): hiermee wordt gewezen op situaties en handelingen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken, die soms fataal kunnen zijn. WARNING (WAARSCHUWING): situaties en handelingen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken of zelfs fatale gevolgen kunnen hebben. CAUTION (OPGELET): situaties en handelingen die kwesturen kunnen veroorzaken of het toestel beschadigen.

GEVAAR (Het toestel is geschikt voor spanning L- PE:230V+10%- 15%50Hz (voor bepaalde bereiken; L- L:400V+10%- 15%50Hz). Overschrijd deze waarden niet. (Tijdens de test geen metalen componenten aanraken; deze kunnen onder spanning staan (Houd tijdens het meten uw handen achter de beveiliging die op de meetsnoeren voorzien is. (Om veiligheidsredenen, enkel toebehoren gebruiken (meetsnoeren, probes, behuizing e.d.) die voor dit toestel ontworpen zijn en aanbevolen worden door KYORITSU. Het gebruik van andere is niet toegelaten vermits deze niet beantwoorden aan de veiligheidsnormen.

WAARSCHUWING (Open de behuizing niet - (tenzij om de batterijen te vervangen; verwijder de meetsnoeren in dat geval omwille van de gevaarlijke spanning die aanwezig is. Enkel een bekwaam vakman mag de behuizing openen. In geval van defect, stuur het toestel dan voor herstelling terug naar uw verdeler. (Als het symbool van oververhitting () verschijnt, verwijder dan de meetsnoeren uit het toestel en laat het afkoelen. (Bij abnormle situaties (geen uitlezing, verkeerde uitlezing, defecte behuizing, beschadigde meetsnoeren e.d.) geen meting uitvoeren maar het toestel voor herstelling terugsturen. (Doe geen metingen als het toestel of uw handen vochtig zijn. (Draai niet aan de functieschakelaar wanneer de testknop ingedrukt is.

OPGELET (Tijdens de test is het mogelijk dat de uitlezing heel even verstoord wordt omwille van kortstondige spanningsfenomenen of ontladingen in het te testen elektrisch systeem. In dat geval moet de test hernomen worden om een nauwkeurig resultaat te verkrijgen. Bij twijfel, uw verdeler contacteren. (Maak het toestel schoon met een afwasmiddel. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. (Vooraleer u gaat meten, de batterijen correct installeren (zie hoofdstuk 10). Zonder batterijen werkt het toestel niet.

2. HET DEKSEL VAN DE BEHUIZING LOSMAKEN

Model 6050 is ingebouwd in een holster dat het toestel tegen externe invloeden beschermt en onzuiverheden in het uitleesscherm en de connectoren verhindert.  Het deksel is afneembaar en kan achteraan vastgeklikt worden tijdens het meten.

2.1 Het deksel losmaken

2.2 Het deksel achteraan vastklikken

3. KENMERKEN

3.1 Componenten

1......LCD-scherm

2......RCD functietoets

(geheugenoproeptoets)

3......Keuzeschakelaar 0º/180º

(ENTER-toets)

4......Keuzetoets UL-waarde

(geheugenwistoets)

5......Testknop

6......Led voor bedradingscontrole

indicatie bij correcte polariteit: de P-E en P-N leds lichten op.
               bij omgekeerde polariteit van P en N, licht de “omgekeerde” led op

7......Keuzetoets "I (n / LOOP / PSC"

(geheugenselectietoets)

8......Toets voor geheugenmodus

(Verlaten van geheugenmodus)

9......Functieschakelaar

de werking in geheugenmodus verschijnt tussen ( )

3.2 Meetsnoer

Het toestel wordt geleverd met het meetsnoer model 7125.  Model 7121 (in optie) is een meetsnoer voor het verdeelbord.

3.3 Optische adapter model 8212 (Optie)

Met Model 6050 kan men de gegevens naar een PC overbrengen via de optische adapter model 8212.  Model 8212 wordt geleverd met de "KEW REPORT" software.

Model 8212 is PC-compatible (Windows ® 98/ME/2000/XP).  Voor meer gegevens, zie punt 9.4.

Windows ® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft in de Verenigde Staten.

3.4 Functies

Model 6050 bevat vier functies.

1.LOOP	lusimpedantietest

2.RCD	verliesstroomschakelaartest

3.Uc	contactspanningstest

4.PSC	kortsluitstroomtest

3.5 Toegepaste normen

Werking: IEC/EN61557- 1,3,6,10

Veiligheid:IEC/EN61010- 1 CAT III (300V) - instrument

IEC/EN61010- 2- 031CAT III (600V) – meetsnoer

Beschermingsgraad: IEC60529 (IP54)

3.6 Kenmerken

| (Bedradingscontrole | 3 LEDs duiden aan of de bedrading van de te testen stroomkring correct is. |
| --- | --- |
| (Oververhittingsbeveiliging | Detecteert oververhitting van de interne weerstand en van de transistor, toont een waarschuwingssymbool () en stopt verdere metingen. |
| (Keuzeschakelaar voor fasehoek | De verliesstroomschakelaartest kan uitgevoerd worden hetzij vanaf de positieve (0 º) halve cyclus, hetzij vanaf de negatieve (180 ºC) halve cyclus van de spanning. In beide gevallen meet het toestel de minimum (de beste) en de maximum (de slechtste) afschakeltijd. |
| (Auto data hold | De gemeten waarde wordt op het scherm bewaard totdat men een willekeurige toets indrukt, behalve MEM. Het toestel gaat terug over naar spanningsmodus indien men een spanning aanlegt wanneer de data hold functie geactiveerd is. |

| (Keuzeschakelaar UL-waarde | Selecteer UL (limietwaarde van de contactspanning) 25V of 50V. Als de contactspanning Uc de UL-waarde overschrijdt tijdens een verliesstroomschakelaartest, verschijnt het bericht "Uc H" zonder dat de meting begint. |
| --- | --- |
| (Weergave van de spanning | Als men het meetsnoer met de stroomkring verbindt, wordt de spanning tussen L- PE weergegeven. Is de spanning lager dan 100V, dan verschijnt het bericht "V L- PE Lo". Is de spanning hoger dan 260V, dan verschijnt het bericht "V L- PE Hi". In het L- L bereik verschijnt het bericht "V L- PE Hi" als de spanning gelijk is aan 440V of meer. |
| (Waarschuwing zwakke batterij | Het symbool " verschijnt bij een batterijspanning van minder dan 8V. |
| (Automatische uitschakeling | Na 10 minuten non-activiteit schakelt het toestel automatisch uit. |
| (Uitleesscherm | LCD, 3 1/2 digit met decimaal punt en meeteenheden (V, (,A, kA, mA, ms) |
| (Opslaan van de gegevens, communicatiemogelijkheid | Mogelijkheid om 300 meetresultaten op te slaan en om de gegevens naar een PC te downloaden via de Optische Adapter, Model 8212. |
| (Toebehoren in optie | 1) Model 7121 meetsnoer voor aansluiting op het verdeelbord of het verlichtingscircuit. 2) Optische adapter Model 8212 (met PC-software "Kew Report") |
| (Autotest | Het toestel schakelt over naar autotestmodus als men de testknop naar rechts draait en vergrendelt. In autotestmodus start de test slechts automatisch als men het meetsnoer met een stroomkring verbindt. |

4. SPECIFICATIES

| Functie | Bereik | Nominale spanning (AC) | Teststroom | Nauwkeurigheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOOP | 20 ( | L- PE : 230V+10% -15% 50Hz | 3A | ±(3% uitl.+8dgt) |
|  | 200 ( | L- PE : 230V 50Hz L- L : 400V 50Hz | 15mA | ±(3% uitl.+8dgt) bij L- L: meting ±(3% uitl.+12dgt) |
|  | 2000 ( |  | 15mA | ±(3% uitl.+8dgt) |
| PSC | 200A | L- PE : 230V 50Hz L- L : 400V 50Hz | 15mA | PSC nauwkeurigheid is afgeleid van de gemeten lusimpedantie. |
|  | 2000A | L- PE : 230V 50Hz | 3A |  |
|  | 20kA |  |  |  |

| Functie | Bereik | Nominale spanning (AC) | Teststroom | Nauwkeurigheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc | 100V | L- PE : 230V 50Hz | max 15mA 5mA enkel bij I (n=10mA | +5% ~+15%±8dgt |

| Functie | Bereik | Nominale spanning (AC) | Nauwkeurigheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Meten van spanning | 100- 260V L- L: overeenkomstig bereik 100- 440V | 100- 260V L- L: overeenkomstig bereik 100- 440V | ±(2% uitl.+4dgt) |

| Functie | Nominale spanning (AC) | Nauwkeurigheid |
| --- | --- | --- |
|  |  | Afschakelstroom | Afschakeltijd |
| RCD | X1/2 | L- PE : 230V 50Hz | - 8%(- 2% | ±(1%+3dgt) |
|  | X1 |  | +2%(+8% |  |
|  | X5 |  |  |  |
|  | DC |  |  |  |
|  |  |  | ±10% |  |
|  | Auto Ramp |  |  |  |
|  |  |  | ±4% |  |

Afschakelstroom van de verliesstroomschakelaar (I(n) en duur van de afschakelstroom

|  | Afschakelstroom van de verliesstroomschakelaar I(n(mA) |
| --- | --- |
|  | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Duur van de af-schakel-stroom van de RCD (ms) | X1/2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | X1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 |
|  | X5 | 200 | 200 | 200 | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | DC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | n.a. |
|  | Auto Ramp | Stijgt met 10% van 20% tot 110% van de I (n stroom. 300ms x10 | n.a. |

| (Afmetingen van het instrument | 186 x167 x 89 mm |
| --- | --- |
| (Gewicht van het instrument | 980g |

n.a.: niet van toepassing

| (Referentievoorwaarden | De specificaties zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden, tenzij anders vermeld. 1. Omgevingstemperatuur: 23°C±5 % 2. Relatieve vochtigheid: 45% à 75% 3. Positie: horizontaal 4. AC voeding: 230V, 50Hz 5. Hoogte: tot 2000m |
| --- | --- |
| (Bedrijfstemperatuur en –vochtigheid | 0 tot 40°C, relatieve vochtigheid 85% of minder, zonder condensatie |
| (Opbergtemperatuur en -vochtigheid | - 20 tot +60°C, relatieve vochtigheid 85% of minder, zonder condensatie |
| (Type batterijen | Acht R6 of LR6 batterijen Meettijd: ongeveer 800 maal of meer (meet met tussentijden van 30 sec. in het 10mA DC bereik van de RCD functie) |
| (Symbolen gebruikt op het instrument | integraal beveiligd door een DUBBELE of een VERSTEVIGDE ISOLATIE. Opgelet (raadpleeg de handleiding) |

(Werkingsfouten van de lusimpedantie (IEC 61557- 3)

| Bereik | Meetbereik rekening houdend met de werkingsfout | Maximumpercentage van de werkingsfout |
| --- | --- | --- |
| 20 ( | 0.4 ~ 19.99 ( | ±30% |
| 200 ( | 20.0 ~ 199.9 ( |  |
| 2000 ( | 200 ~ 1999 ( |  |

Variaties die de berekening van de werkingsfout beïnvloeden worden als volgt weergegeven:

Temperatuur : 0°C en 40°C

Fasehoek: bij een fase van  0 º tot 180 º

Systeemfrequentie : 49.5Hz tot 50.5Hz

Systeemspanning: 230V+10%- 15%

Voedingsspanning: 8V tot 13.8V

(Werkingsfouten van de afschakelstroom (IEC 61557- 6)

| Functie | Werkingsfout van de afschakelstroom |
| --- | --- |
| X1/2 | - 10%~0% |
| X1 | 0%~+10% |
| X5 | 0%~+10% |
| Auto Ramp | - 10%~+10% |

Variaties die de berekening van de werkingsfout beïnvloeden worden als volgt weergegeven:

Temperatuur: 0°C en 40°C

Weerstand van de aardelektrode:

| I( n(mA) | Weerstand van de aardelektrode (() |
| --- | --- |
|  | UL50V | UL25V |
| 10 | 2000 | 2000 |
| 30 | 600 | 600 |
| 100 | 200 | 200 |
| 300 | 130 | 65 |
| 500 | 80 | 40 |
| 1000 | 40 | 20 |

tabel 1

Systeemspanning: 230V+10%- 15%

Voedingsspanning: 8V tot 13.8V

5. LUSIMPEDANTIE- & KORTSLUITSTROOMTEST

5.1 Meetprincipes

5.1- 1 Meten van foutlusimpedantie en vermoedelijke kortsluitstroom

Wanneer een elektrische installatie uitgerust is met een overstroombeveiliging of met zekeringen, moet de lusimpedantie gemeten worden.  In geval van een fout moet de lusimpedantie voldoende laag zijn (en de kortsluitstroom voldoende hoog) zodat het veiligheidssysteem binnen een bepaald interval automatisch de voeding doet uitschakelen.  Elke schakeling moet getest worden om te garanderen dat de lusimpedantie niet hoger is dan diegene van de overstroombeveiliging in kwestie.

Voor een TT systeem is de foutlusimpedantie gelijk aan de som van de volgende impedanties:

(de impedantie van de secundaire wikkeling van een vermogenstransformator

(de weerstand van de fasegeleider vanaf de vermogenstransformator tot aan de plaats van de fout

(de impedantie van de aardingsgeleider vanaf de plaats van de fout tot aan het lokale aardingssysteem

(de weerstand van het lokale aardingssysteem (R)

(de weerstand van het aardingssysteem van de vermogentransformator (Ro)

Voor een TN systeem is de foutlusimpedantie gelijk aan de som van de volgende impedanties:

(de impedantie van de secundaire wikkeling van een vermogenstransformator

(de impedantie van de fasegeleider vanaf de vermogenstransformator tot aan de plaats van de fout

(de impedantie van de beschermgeleider vanaf de plaats van de fout tot aan de vermogenstransformator.

Conform de internationale norm IEC 60364 voor TT systemen moet elke stroomkring aan de volgende voorwaarden voldoen:

RA moet ( 50/la

waarbij

- RA gelijk is aan de som van de weerstanden van het lokale aardingssysteem R en de aardingsgeleider door hem met de geleidende blootgestelde component te verbinden.

- 50V de maximale spanningslimiet is (deze kan in sommige gevallen 25V bedragen)

- “la” de stroom is die het veiligheidssysteem automatisch activeert binnen de 5 seconden.

Als dit veiligheidssysteem een verliesstroomschakelaar is (RCD), dan is “Ia” de nominale reststroom I (n.

Bijvoorbeeld, in een TT systeem dat beveiligd is door een verliesstroomschakelaar, zijn de maximum RA waarden als volgt:

|  | nominale reststroom I (n mA |
| --- | --- |
|  | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| RA (bij 50V) ( | 5000 | 1667 | 500 | 167 | 100 | 50 |
| RA (bij 25V) ( | 2500 | 833 | 250 | 83 | 50 | 25 |

Voorbeeld van controle van de veiligheid in een TT systeem volgens de internationale norm IEC 60364.

In dit voorbeeld is de maximumwaarde 1667(; de lustester geeft 12.74( weer; dit betekent dat de voorwaarde RA ( 50/la vervuld is.

In dit voorbeeld is het van belang om eveneens de verliesstroomschakelaar te testen om te garanderen dat de afschakeling snel genoeg verloopt teneinde aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Volgens de internationale norm IEC 60364 moet bij een TN systeem de volgende voorwaarde vervuld zijn voor elke stroomkring:

Zs ( Uo/la

waarbij:

- Zs de foutlusimpedantie is

- Uo de nominale spanning tussen fase en aarde is

- la de stroom is die de automatische afschakeling van de veiligheid veroorzaakt binnen de tijdspanne zoals in volgende tabel:

| Uo (Volt) | T (seconden) |
| --- | --- |
| 120 | 0.8 |
| 230 | 0.4 |
| 400 | 0.2 |
| >400 | 0.1 |

Opmerking:

(Voor een distributiekring is een afschakeltijd van maximum 5 seconden toegelaten.

(Als het veiligheidssysteem een verliesstroomschakelaar (RCD) is,  is “la” de nominale reststroom I (n.

Voorbeeld: in een TN systeem met nominale netspanning Uo = 230V, beveiligd door gG zekeringen, kunnen de waarden “la” en de max. ”Zs” waarden als volgt zijn:

| Nominale waarde (A) | Afschakeltijd 5s | Afschakeltijd 0.4s |
| --- | --- | --- |
|  | Ia(A) | Zs(() | Ia(A) | Zs(() |
| 6 | 28 | 8.2 | 47 | 4.9 |
| 10 | 46 | 5 | 82 | 2.8 |
| 16 | 65 | 3.6 | 110 | 2.1 |
| 20 | 85 | 2.7 | 147 | 1.56 |
| 25 | 110 | 2.1 | 183 | 1.25 |
| 32 | 150 | 1.53 | 275 | 0.83 |
| 40 | 190 | 1.21 | 320 | 0.72 |
| 50 | 250 | 0.92 | 470 | 0.49 |
| 63 | 320 | 0.71 | 550 | 0.42 |
| 80 | 425 | 0.54 | 840 | 0.27 |
| 100 | 580 | 0.39 | 1020 | 0.22 |

Als de kortsluitstroom gemeten wordt, moet de waarde ervan hoger liggen dan die van het beveiligingssysteem in kwestie.

Voorbeeld van controle van de veiligheid in een TT systeem volgens de internationale norm IEC 60364.

De maximumwaarde van Zs in dit voorbeeld bedraagt 2.1( (zekering gG 16A, 0.4 sec.).  De lustester geeft 1.14( weer; bijgevolg is de voorwaarde Zs ( Uo / la vervuld.

5.1.2 Meetprincipes voor lijnimpedantie en vermoedelijke kortsluitstroom

De lijnimpedantie is de impedantie die gemeten wordt hetzij tussen de faseklem L en de neutrale klem N van een éénfasig systeem, hetzij tussen twee fasen van een driefasig systeem.  Het meetprincipe dat voor dit toestel gebruikt wordt is hetzelfde als voor het meten van foutlusimpedantie, maar dan uitgevoerd tussen de aansluitklemmen L et N, of tussen twee fasen.

De onderbrekingsstroom van de overstroombeveiliging moet hoger zijn dan de vermoedelijke kortsluitstroom, zo niet, moet men de nominale stroom van de overstroombeveiliging veranderen.

Methode van impedantietest tussen de lijn en de neutrale geleider & Kortsluitstroomtest

Methode van impedantietest tussen de lijn en de neutrale geleider & Kortsluitstroomtest

5.2 Lusimpedantietest (LOOP) en Kortsluitstroomtest (PSC)

5.2.1 Voorbereiding

(1) Draai aan de functieschakelaar en schakel het toestel aan.  Selecteer LOOP of PSC.

(2) Selecteer het bereik via de keuzeschakelaar "I (n / LOOP / PSC".  Bij het indrukken van deze toets, verandert het symbool ▼ op het scherm en kan men elk van die bereiken selecteren.

(LOOP

(PSC

| Beginwaarde |
| --- |
| LOOP bereik | 2000 ( |
| PSC bereik | 200A |

5.2.2 Bedradingscontrole

(1) Plug het meetsnoer in het toestel.(Fig.15)

(2) Verbind het meetsnoer met het te testen object.(Fig.11,12,13,14)

(3) Controleer of de diodes P- E en P- N oplichten en of de diode voor verkeerde bedrading gedoofd is.  Zo niet, de tester loskoppelen en de bedrading controleren.

5.2.3 Test

(1) Druk op de testknop.  Tijdens de test hoort men een bieptoon en de waarde van de lusimpedantie wordt weergegeven.

OPGELET De verliesstroomschakelaar van een stroomkring moet overbrugd worden wanneer er in het LOOP 20( bereik gemeten wordt. Gebruik de testknop op de verliesstroomschakelaar niet wanneer deze overbrugd werd. Breng na de test de verliesstroomschakelaar weer in zijn normale toestand.

Opmerking: Als het meetsnoer tijdens de meting afgekoppeld wordt, verschijnt het bericht "no" en stopt de meting.  Controleer of het meetsnoer correct verbonden is.

6. VERLIESSTROOMSCHAKELAARTEST

6.1 Meetprincipes

De verliesstroomschakelaartester wordt verbonden tussen de connectoren van de fase en de aarde aan de laadzijde van de verliesstroomschakelaar nadat men de lading losgekoppeld heeft.  Van de fase wordt een nauwkeurig gemeten stroom getrokken gedurende een voorafgeregelde periode, die via de aarde terugkeert en de verliesstroomschakelaar doet afschakelen.  Het toestel meet de exacte tijd die de verliesstroomschakelaar nodig heeft om de stroomkring te onderbreken en geeft deze waarde weer.

Een verliesstroomschakelaar is een schakelsysteem dat ontwikkeld werd om stroomkringen te onderbreken wanneer de reststroom een bepaalde waarde bereikt.  Hij werkt volgens het principe van stroomverschil tussen fasestromen die naar verschillende belastingen vloeien en de terugkerende stroom die door de nulgeleider vloeit (voor een éénfasige installatie).  Ingeval het stroomverschil groter is dan de afschakelstroom van de verliesstroomschakelaar, wordt het systeem afgeschakeld en de stroom onderbroken.

Er zijn twee soorten verliesstroomschakelaars: de eerste is gebaseerd op de golfvorm van de reststroom (types AC en A) en de tweede is gebaseerd op de afschakeltijd (types G en S).

( Type AC zal afschakelen in geval van sinusvormige AC-reststroomen, ongeacht of ze plots of progressief aangelegd worden.  Dit type wordt het meest gebruikt voor elektrische installaties.

( Type A zal afschakelen in geval van sinusvormige AC-reststromen (gelijkaardig aan type AC) en gepulseerde DC-reststromen, ongeacht of ze plots of progressief aangelegd worden.  Dit type wordt momenteel niet zo frequent gebruikt, hoewel sommige landen het gebruik ervan stilaan beginnen te verplichten.

( Type G (G = algemeen) (zonder afschakelvertraging) is bestemd voor algemene toepassingen.

( Type S (S = selectief) (met afschakelvertraging).  Dit type is specifiek bestemd voor installaties die deze selectiviteit vereisen.  Om een afdoende bescherming via een verliesstroomschakelaar in een elektrische installatie te verzekeren, moet de afschakeltijd t ( ervan gecontroleerd worden.

( De afschakeltijd t ( is de tijd die de verliesstroomschakelaar nodig heeft om af te schakelen bij een nominale reststroom van I (n.  De standaard-afschakeltijden zijn vastgelegd door de normen IEC 61009 (EN61009) en IEC 61008 (EN 61008) en worden hierna opgegeven voor I (n en 5I (n.

| Type verliesstroomschakelaar | I (n | 5I(n |
| --- | --- | --- |
| Algemeen(G) | 300ms max. toegelaten waarde | 40ms max. toegelaten waarde |
| Selectief(S) | 500ms max. toegelaten waarde | 150ms max. toegelaten waarde |
|  | 130ms max. toegelaten waarde | 50ms max. toegelaten waarde |

Voorbeelden van aansluitingen

Voorbeeld van verliesstroomschakelaartest 3 fasen + nulgeleider in een TT systeem.

Voorbeeld van verliesstroomschakelaartest 3 fasen + nulgeleider in een TN systeem.

6.2 Verliesstroomschakelaartest

6.2.1 Voorbereiding

(1) Draai aan de functieschakelaar en schakel het toestel aan.  Selecteer RCD.

(2) Druk op de toets “RCD Function” voor het testen van de verliesstroomschakelaar.

De gekozen functie wordt op het scherm weergegeven.

| X ½ | Om te testen of de RCD’s niet te gevoelig zijn afgesteld |
| --- | --- |
| X 1 | Voor het meten van de afschakeltijd |
| X 5 | Voor het testen bij I (n X 5. |
| DC | Voor het testen van DC gevoelige RCD’s |
| AUTO RAMP TEST() | Voor het meten van de afschakelstroom |

(3) Druk op de selectietoets "I (n / LOOP / PSC" om de nominale afschakelstroom (I (n) te regelen in overeenstemming met de nominale afschakelstroom van de RCD.  Bij elke druk op de toets "I (n / LOOP / PSC", verandert het symbool ▼.  Selecteer I (n met de toets bovenaan.

(4) Druk op de UL toets voor het selecteren van de waarde 25 of 50V.

| Beginwaarde |
| --- |
| RCD Function | X ½ |
| I (n | 30mA |
| 0 º/180 º | 0 º |
| UL | 50V |

6.2.2 Bedradingscontrole

(1) Plug het meetsnoer in het toestel.(Fig.15)

(2) Verbind het meetsnoer met het te testen object.(Fig.16,17)

(3) Controleer of de diodes P-E en P-N oplichten en of de diode voor verkeerde bedrading gedoofd is.  Zo niet, de tester loskoppelen en de bedrading controleren.

6.2.3 Testen

(1) Druk op de testknop.

De werkingstijd van de verliesstroomschakelaar wordt op het scherm weergegeven.  In Auto Ramp modus wordt de bedrijfsstroom van de verliesstroomschakelaar op het scherm weergegeven.

(X1/2.................de RCD mag niet afschakelen

(X 1...................de RCD moet afschakelen

(X 5...................de RCD moet afschakelen

(DC...................de RCD moet afschakelen

(Auto Ramp().de RCD moet afschakelen.  Controleer de afschakelstroom.

(2) Druk op de toets 0 º/180 º om de fase te veranderen en herhaal stap (1).

(3) Verander de fase opnieuw en herhaal stap (1).

( Breng de RCD na de test weer in zijn oorspronkelijke staat.

OPGELET ( Indien de contactspanning Uc de UL waarde bereikt of overschrijdt, stopt de meting automatisch en verschijnt het symbool "UcH".

VERMIJD ELK CONTACT MET GEAARD METAAL TIJDENS DEZE TESTS.

Opmerking:

( Als de verliesstroomschakelaar niet afschakelt, zal het toestel de teststroom leveren gedurende maximum 1000ms in de X1/2 en X1-bereiken.  Het feit dat de verliesstroomschakelaar niet afgeschakeld is, is merkbaar door de diodes P-N en P-E die oplichten.

( Als de ingestelde stroom "I (n " groter is dan de nominale reststroom van de verliesstroomschakelaar, schakelt deze laatste af en verschijnt het bericht "no".

( De aanwezigheid van een spanning tussen de beschermgeleider en de aarde kan invloed hebben op de metingen.

( De aanwezigheid van een spanning tussen de nulgeleider en de aarde kan invloed hebben op de metingen.  Controleer daarom de verbinding tussen het neutrale punt van het distributiesysteem en de aarde alvorens de test aan te vatten.

( Lekstromen in de stroomkring die de verliesstroomschakelaar volgen kunnen de metingen beïnvloeden.

( Mogelijke magnetische velden van andere aardingsinstallaties kunnen de metingen beïnvloeden.

( Men dient rekening te houden met de specifieke kenmerken van bepaalde verliesstroomschakelaars, zoals type S.

( De aardelektrodeweerstand van een meetkring met probe mag de waarde van tabel 1 niet overschrijden.

Voor het RCD bereik van Model 6050, werd de vervormingsfactor van de teststroom verbeterd, dit in vergelijking met de traditionele toestellen van ons gamma. Daarom kan er een klein verschil zijn tussen de afschakeltijd van de RCD van deze toestellen en die van Model 6050.

7. Uc test

7.1 Meetprincipe

Op fig.16, waar de aarding onvoldoende is en waar weerstand R is, treedt er spanning op bij R als de verliesstroom door R vloeit.  Een persoon kan met deze spanning in aanraking komen; men noemt deze spanning “contactspanning” (Uc).  Bij een Uc test, wordt de Uc waarde berekend wanneer deze haar maximum bereikt.

7.2 Uc test

7.2.1 Voorbereiding

(1) Draai aan de functieschakelaar en schakel het toestel aan.  Selecteer Uc.

(2) Druk op de toets "I (n / LOOP / PSC" om de nominale afschakelstroom (I (n) af te stemmen op de nominale afschakelstroom van de verliesstroomschakelaar.  Bij elke druk op de knop "I (n / LOOP / PSC", verandert het symbool ▼.  Selecteer I (n via de toets bovenaan.

| Beginwaarde |
| --- |
| I (n | 30mA |

7.2.2 Bedradingscontrole

(1) Plug het meetsnoer in het toestel.(Fig.15)

(2) Verbind het meetsnoer met het te testen object.(Fig.16,17)

(3) Controleer of de diodes P-E en P-N oplichten en of de diode voor verkeerde bedrading gedoofd is.  Zo niet, de tester loskoppelen en de bedrading controleren.

7.2.3 Testen

(1) Druk op de testknop.

(2) Het resultaat wordt weergegeven.

Indien de gemeten waarde gelijk is aan 100V of meer, verschijnt het bericht "UcH V".

Opmerking: Wanneer men het meetsnoer tijdens de test verwijdert, verschijnt het bericht "no"  en stopt de meting.  Controleer of het meetsnoer correct verbonden is.

Als "I(n" ingesteld is op een waarde die groter is dan de nominale reststroom van de RCD, zal de verliesstroomschakelaar afschakelen en wordt het bericht “no" weergegeven.

8. AUTO-TEST

Als men een spanning aanlegt op het toestel met de testknop in vergrendelde positie, wordt de spanningswaarde weergegeven en 3 seconden later wordt de meting in de geselecteerde functie automatisch uitgevoerd.  Ontgrendel de testknop na de meting.

9. OPSLAAN/OPROEPEN VAN DE GEGEVENS

De meetresultaten van elke functie kunnen in het geheugen van het toestel opgeslagenworden.(MAX :300)

9.1 Opslaan van de gegevens

Ga als volgt tewerk voor het opslaan van de gegevens:

(1) Druk na de meting op de MEMORY MODE toets wanneer de gemeten waarde is weergegeven.  Het toestel is dan in geheugenmodus (het symbool "MEM" wordt weergegeven).  De functie van deze toetsen verandert in de functie die onder elk van deze respectieve toetsen is aangeduid.

(2) Selecteer het nummer van de gegevens die u wenst op te slaan via de geheugenselectietoets ("MEM ▼▲").

(3) Bevestig door een druk op de entertoets ("ENT").

(4) Selecteer het plaatsnummer waar u de gegevens wenst op te slaan met de geheugenselectietoets ("MEM ▼▲").

(5) Bevestig door een druk op de entertoets ("ENT").

De gegevens worden opgeslagen en het toestel keert automatisch terug naar de spanningsmodus.

( Druk op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets tijdens de procedure om de laatste verrichting ongedaan te maken.

( Tijdens de meting drukt men op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets en laat men de MEMORY MODE toets los.  De meting kan niet uitgevoerd worden wanneer de testknop ingedrukt is terwijl het bericht "MEM" aangeduid is.

9.2 Oproepen van de opgeslagen gegevens

Om de opgeslagen gegevens op te roepen, gaat men als volgt tewerk:

(1) Druk op de MEMORY MODE ("MEM MODE") toets in wachtmodus ("Lo V" wordt aangeduid).

Het toestel schakelt over naar geheugenmodus en het bericht "MEM" verschijnt. De functie van deze toetsen verandert in de functie die onder elk van deze respectieve toetsen is aangeduid.

(2) Druk op de geheugenoproeptoets ("RCL").

(3) Selecteer de gegevens die u wenst op te roepen met de geheugentoets ("MEM ▼▲").

(4) Bevestig met de entertoets ("ENT").

De geselecteerde gegevens kunnen opgeroepen worden.

(5) Bij een druk op de geheugenselectietoets ("MEM ▼▲"), verandert de aanduiding als volgt:

( Druk op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets tijdens de procedure om de laatste verrichting ongedaan te maken.

( Druk tijdens de meting op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets en laat de MEMORY MODE toets los.  De meting kan niet uitgevoerd worden als de testknop ingedrukt is terwijl het bericht "MEM" op het scherm wordt weergegeven.

9.3 Wissen van de opgeslagen gegevens

Voor het wissen van de opgeslagen gegevens gaat men als volgt tewerk:

(1) Druk op de MEMORY MODE ("MEM MODE") toets in wachtmodus ("Lo V" wordt weergegeven).

Het toestel schakelt over naar geheugenmodus en het bericht "MEM" wordt weergegeven. De functie van deze toetsen verandert in de functie die onder elk van deze respectieve toetsen is aangeduid.

(2) Druk op de geheugenoproeptoets ("RCL").

(3) Selecteer de gegevens die u wenst te wissen met de geheugenselectieschakelaar ("MEM ▼▲").

Selecteer "ALL" om alle gegevens te wissen.

(4) Druk op de geheugenwistoets ("CLR").

Het bericht "clr" flikert.

(5) Druk op de entertoets ("ENT") en wis de geselecteerde gegevens.

( Druk tijdens de procedure op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets om de laatste verrichting ongedaan te maken.

( Druk tijdens het meten op de MEMORY MODE EXIT ("EXIT") toets en laat de MEMORY MODE toets los.

De meting kan niet uitgevoerd worden als de testknop ingedrukt is terwijl het bericht "MEM" is weergegeven.

9.4 Downloaden van opgeslagen gegevens naar de PC

De opgeslagen gegevens kunnen naar een PC overgebracht worden via de Optische Adapter Model 8212 (Optie).

( Downloaden van de gegevens:

(1) Plug de vrouwelijke D-SUB 9-pinsconnector van Model 8212 stevig in de mannelijke D-SUB 9-pinsconnector van de PC.

(2) Plug model 8212 in Model 6050 zoals afgebeeld op fig.18.  De meetsnoeren moeten uit Model 6050 verwijderd worden.

(3) Schakel Model 6050 aan (gelijk welke functie)

(4) Start de "KEW REPORT" software op uw PC en selecteer de communicatiepoort.  Klik vervolgens op "Download " en de gegevens van Model 6050 worden op uw PC gedownload.  Raadpleeg de handleiding van Model 8212 en doe een beroep op de helpfunctie van de KEW REPORT voor meer inlichtingen.

( Systeemvereisten voor Model 8212

(1) PC compatibel werkend onder Microsoft Windows®98/ME/2000/XP

(2) Pentium 233MHz of meer

(3) RAM 64Mbyte of meer

(4) SVGA (800X600) of meer

XGA(1024X768)

(5) 20MB of meer vrije schijfruimte

(6) Eén vrije COM poort

(7) CD-rom diskettestation (vereist bij installatie)

( Handelsmerk

Windows ® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft in de Verenigde Staten.

Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel in de Verenigde Staten.

10. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

GEVAAR (Open het batterijcompartiment niet tijdens de meting. Om een elektrische schok te voorkomen, de testprobe ontkoppelen alvorens het compartiment te openen om de batterijen te vervangen.

OPGELET (Let bij het installeren van de batterijen op de polariteit die in het compartiment is aangeduid.

(1) Verwijder het meetsnoer uit het toestel.

(2) Verwijder het deksel van het batterijcompartiment door de metalen schroef los te draaien.  Vervang steeds gelijktijdig de acht batterijen.

Type: 8 batterijen R6P,1.5V AA of gelijkwaardig.

11. HERSTELLING

Als het toestel niet naar behoren werkt, stuur het dan terug naar uw verdeler en beschrijf de aard van de fout.  Geef zoveel mogelijk details, zo bespaart u tijd en kan de herstelling sneller gebeuren.  Controleer evenwel eerst of de batterijen nog voldoende capaciteit hebben.

12. DRAAGTAS EN DRAAGRIEM

Bevestig de draagriem zoals op de afbeelding. (Fig 20,21).  Zo kan men het toestel om de hals dragen om beide handen vrij te houden tijdens het testen.

| Schuif de riem van boven naar beneden door de gleuf op de zijkant van het toestel en vervolgens terug naar boven door de gleuf van de meetsnoertas. | Haal de riem door de gesp, pas de lengte aan en maak vast. |
| --- | --- |

# Text boxes

-15%

+10%

-15%

+10%

-15%

+10%

### M O D E L    6 0 5 0

-15%

+10%

-15%

+10%

-15%

+10%